# 心电监护仪使用操作标准

考生序号：                                                       总分：

| 项目 分数 | 操作步骤 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操 作 前 准 备 (20) | 1.核对：核对医嘱。核对患者姓名、床号、住院号。 | 4 | 未核对扣4分；核对不全少一处扣1分。 |  |
|  | 2.解释：向患者及家属解释心电监护的目的、方法及配合要点。取得患者的合作。 | 2 | 未解释扣2分； |  |
|  | 3.评估：①环境：温湿度适宜，无直接光照，无电磁波干扰。②患者：了解患者病情、意识状态；评估患者肢体活动情况、皮肤及指甲情况； | 5 | 未评估扣5分；评估不全少一处扣1分； |  |
|  | 4.用物准备：多功能监护仪、酒精棉球、持物钳、电极片、医嘱变更单、生命体征监测单、洗手液、医疗垃圾桶、生活垃圾桶。（口述：用物均在有效期内，监护仪处于完好备用状态。） | 6 | 少一件物品或一件不符合要求扣0.5分；未口述扣2分；口述少一处扣1分； |  |
|  | 5.护士准备：着装整齐，仪表端庄，洗手，戴口罩。 | 3 | 一处不符合要求扣1分； |  |
| 操 作 过 程 (55) | 1.携用物至病房，核对姓名、床号、住院号。协助病人取舒适卧位（平卧或半卧位） | 4 | 未核对扣3分；核对少一处扣1分；体位不合适扣1分 |  |
|  | 2.监护仪置于床头桌上，接通电源，开机，遮挡屏风，保护患者隐私。 | 2 | 一处不符合要求扣1分； |  |
|  | 3.松解衣扣，注意保暧。用持物钳夹取酒精棉球，为粘贴电极片处皮肤脱脂。 | 5 | 未进行脱脂扣4分；一处不符合要求扣1分； |  |
|  | 4.监测SpO2：将血氧饱和度指套正确夹于患者指甲/趾甲处，保证光源对准指甲/趾甲。 | 2 | 操作不正确扣2分； |  |
|  | 5.连接电极片至监护仪导联线上，按要求将电极片贴于病人胸部正确位置，避开破溃及除颤部位。 五电极： 右上（RA）：右锁骨中线第一肋间； 右下（RL）：右锁骨中线剑突水平处； 左上（LA）：左锁骨中线第一肋间； 左下（LL）：左锁骨中线剑突水平处； 胸导（C）：胸骨左缘第四肋间。 | 10 | 电极片粘贴位置不正确一处扣2分； |  |
|  | 6.无创血压监测：将血压袖带缠于上臂中段，下缘距肘窝2~3cm，松紧以放入一指为宜，保持肱动脉与心脏在同一水平，按启动/开始键测量。 | 8 | 血压袖带缠绕方式不正确扣2分；血压袖带缠绕位置不正确扣2分；未检查松紧度扣2分；未测量扣2分； |  |
|  | - 调出监护模块，选择导联，设定波形增益，保证监测波形清晰无干扰；设置血压测量间隔时间；设置相应合理的报警界限。 | 3 | 一处不符合要求扣1分 |  |
|  | - 指导患者注意事项（口述）。 | 6 | 未指导扣6分；少一项扣2分； |  |
|  | - 整理用物及床单元，洗手，看表，记录。 | 3 | 一处不符合要求扣1分； |  |
|  | - 遵医嘱停止心电监护时，及时与患者沟通并告知，取得患者配合。 | 2 | 未沟通扣2分； |  |
|  | - 依次取下各导线及电极片，清洁电极片粘贴处皮肤，动作轻柔。注意保暖。 | 4 | 未取下电极片及清洁皮肤扣4分；一处不符合要求扣1分； |  |
|  | - 协助患者取舒适体位，整理床单元。 | 2 | 一处不符合要求扣1分； |  |
|  | - 关机，断开电源，整理监护仪。 | 2 | 一处不符合要求扣1分； |  |
|  | - 洗手，看表，记录。 | 2 | 未洗手扣1分；未记录扣1分； |  |
| 口述 提问 (10) | - 多功能监护的目的： 准确监测患者生命体征，为诊断及治疗提供相关依据。 - 心电监护期间，护士应注意什么？ ①随时巡视病房，对患者进行有效评估。 ②观察并询问患者胸闷症状有无缓解。 ③评估患者贴电极片处皮肤有无红肿、瘙痒等情况。 ④观察患者指端皮肤情况。 ⑤观察患者心电图波形有无异常改变； ⑥观察各导线是否连接，完好；线路有无打折，扭曲。 | 10 | 问题1：回答错误扣4分，回答不全扣2分； 问题2：一项内容回答不全或回答错误扣1分。 |  |
| 评 价 (15) | 1.表述清楚，音量适中，内容准确，语句通顺、流利，有效应变, 举止端庄，仪表大方。 | 5 | 一处不符合要求扣1分； |  |
|  | 2.遵循查对制度，操作规范、熟练，动作轻柔，符合操作规则。 | 5 | 一处不符合要求扣1分； |  |
|  | 3.操作过程中进行有效沟通，态度和蔼，应用护士语言规范，充分体现人文关怀，患者满意。 | 5 | 一处不符合要求扣1分； |  |

主考人：                                                           2020年  月  日