## Sheet1
吉林大学第二医院一期迁建工程项目放疗中心设计需求一览表
| 序号 | 房间名称 | 房间面积（m2） | 房间功能 | 房间内设备 | 设备主要参数
地下2层 | 1 | 加速器机房1 | 310 | 放置医用直线加速器，包含加速器机房（入口有迷路设计，满足辐射防护要求）、加速器控制室和辅助机房等 | 医用直线加速器及其相关配套设备 | 加速器底座基坑承重不小于13吨；设备最大单件包装外尺寸为长X宽X高：3.0m×1.6m×2.3m，重量为5.5吨；机房要有迷路设计，入口配备铅保护门；需要安装专门的温度调节、湿度调节和空调系统；机房需要配备满足专门的通风系统；加速器动力电源最大80KVA，各种辅助设施用电，常规30-50KVA（包括水冷机12kW用电量）。
| 2 | 加速器机房2 | 310 | 放置医用直线加速器，包含加速器机房（满足设备辐射防护要求）、加速器控制室和辅助机房等 | 医用直线加速器及其相关配套设备
| 3 | 后装机房 | 63 | 放置后装治疗机，要求入口有迷路设计，且满足设备辐射防护要求 | 后装治疗机 | 额定电压和频率：220-240VCA，50/60Hz；额定功率：400W；额定电流：150A；核素名称Ir192;温度24-26摄氏度；湿度30-37%；通风系统。
| 4 | 后装控制室 | 22 | 放置后装治疗机控制设备，房间宽度不小于3.0m | 后装治疗机控制设备
| 5 | CT模拟定位机机房 | 48 | 放置CT模拟定位机,房间宽度不小于6.5m | CT模拟定位机 | 额定电压和频率：3P+PE，380/400V±10%，50Hz±3Hz；额定功率：110kVA；额定电流：150A；发生器功率：80kW 最大管电压：140kV 最大管电流：665mA
| 6 | CT模拟定位机控制室 | 26 | 放置CT模拟定位机控制设备，房间宽度不小于3.0m | CT模拟定位机控制设备
| 7 | MR模拟定位机机房 | 60 | 放置MR模拟定位机检查设备，房间宽度不小于7.5m | MR模拟定位机检查设备 | 3.0T核磁，满足市场主流设备厂商的房间设计要求
| 8 | MR模拟定位机控制室 | 27 | 放置MR模拟定位机控制设备，房间宽度不小于3.5m | MR模拟定位机控制设备
| 9 | MR模拟定位机设备室 | 22 | 放置MR模拟定位机的相关配套设备，房间宽度不小于3.0m | MR模拟定位机的配套设备
| 10 | 制模室 | 22 | 制作放疗患者使用的模体，房间宽度不小于3.0m | 放疗模体制作设备、独立排风系统
| 11 | 质控工具室 | 22 | 存放放疗质量控制的相关工具和设备 | 放疗质量控制的相关工具和设备
| 12 | 妇科查体室 | 22 | 用于患者妇科查体检查 | 患者妇科查体相关设备
| 13 | 后装准备室 | 32 | 患者后装放疗前进行适源器植入等工作的房间，房间宽度不小于4.3m | 患者妇科查体相关设备
| 14 | 热疗室 | 29 | 放置热疗相关设备，房间宽度不小于3.8m | 热疗相关设备
| 15 | 卫生间 | 36 | 卫生间 | 卫浴设备
| 16 | 其他需要的配套房间 |  | 满足放疗中心需要的其他相关配套功能 | 楼梯间、电梯间、设备吊装井（4.0m*2.5m）等
地下1层 | 1 | 登记室 | 22 | 用于患者信息登记、费用结算等 | 信息登记费用结算等相关办公设备
| 2 | 靶区勾画室 | 22 | 用于肿瘤患者的靶区勾画 | 放疗医生工作站
| 3 | 计划室 | 32 | 用于肿瘤患者的放疗计划设计 | 放疗计划系统工作站
| 4 | 物理室 | 29 | 放疗物理师办公室 | 办公设备
| 5 | 资料档案室 | 22 | 用于科室资料档案等的存放 | 科室资料档案
| 6 | 会议室 | 60 | 会议室 | 会议办公设备
| 7 | 储物间 | 48 | 储物间 | 放疗相关的耗材物品等
| 8 | 卫生间 | 36 | 卫生间 | 卫浴设备
| 9 | 其他需要的配套房间 |  | 满足放疗中心需要的其他相关配套功能 | 楼梯间、电梯间、设备吊装井（4.0m*2.5m）等
地上1层 | 1 | 大厅 | 50 | 一楼放疗中心入户大厅 | 放疗中心入户大厅
| 2 | 其他需要的配套房间 |  | 满足放疗中心需要的其他相关配套功能 | 楼梯间、电梯间、设备吊装井（4.0m*2.5m）等
3